## pres
Étalonnage de balance
	Balance	Sartorius BP121S 13308584
	d	0,1 mg
	charge maxi.	120 g
	coef. température (par °C)	0,000001
	tests d'excentration	à 20 mm du centre
	ajustage de pente	oui
	reproductibilité annoncée écart-type < (g)		0,0001
	linéarité annoncée < (g)		0,0002
	e=10*d=1 mg	nbre échelons =charge max./e = 120000

Caractéristiques des masses étalons certifiées utilisées
	Masse conventionnelle
Référence		Incertitude (k=2)	EMT	Classe
G0610324/G1267	20,000015	0,000027	± 0,00008	E2
G0610325/G1268	50,00001	0,00003	± 0,00010	E2
G0610326/G1268	100,00004	0,00005	± 0,00016	E2

	Date	28/11/06
	Opérateur	JF Perrin
	Température	21,5°C

Selon COFRAC document 2089, révision 00, octobre 2000.

## etal
ETAPE D'ETALONNAGE (détermination de l'erreur d'indication et de l'incertitude-type associée)
sur la plage 20-100 g

Essai de répétabilité		(en g)
charge 50 g	n° pesée	indication lue	écarts : e
Référence	1	50,0005	0,000490
G0610325/G1268	2	50,0005	0,000490
Masse conventionnelle	3	50,0006	0,000590
50,00001	4	50,0006	0,000590
	5	50,0005	0,000490
		s(e)	0,000055

Erreur d'indication EI
	Masse conventionnelle (g)
Charges (xi)		indication lue	écarts (Eii)	Eii/xi	(Eii/2)/xi
G0610324/G1267	20,000015	20,0002	0,000185	9,25E-06	4,62E-06
G0610325/G1268	50,00001	50,0005	0,000490	9,80E-06	4,90E-06
G0610326/G1268	100,00004	100,0012	0,001160	1,16E-05	5,80E-06
	maximum de de (Eii)/xi		1,16E-05
	maximum de de (Eii/2)/xi		5,80E-06

Estimation de l'incertitude-type sur la détermination de l'erreur d'indication

Composante	Incertitude-type
charges appliquées (g)		20	50	100	en g
répétabilité		0,000055	0,000055	0,000055	en g
résolution à vide : 0,1 mg		0,00004	0,00004	0,00004	en g
résolution en charge : 0,1 mg		0,00004	0,00004	0,00004	en g
étalonnage des étalons		0,000014	0,000015	0,000025	en g
pérennité des étalons		0,000014	0,000015	0,000025	en g
influence température		0,0000231	0,0000577	0,0001155	en g ; sur n °C	2
influence excentration	négligé, centrage des masses à l'étalonnage
Incertitude-type composée u(EI)		0,000085	0,000101	0,000145	en g
Incertitude élargie (k=2)		0,000170	0,000201	0,000289	en g
Incertitude-type relative		0,0000043	0,0000020	0,0000014
Incertitude-type relative maximale	4,25E-06	sur l'erreur d'indication !

## instr
Estimation de l'incertitude de la balance

Essai d'excentration		(en g)
charge 50 g (x)	position	indication lue	écarts	écarts rel.
Référence	a	50,0005	0,000490	9,80E-06
G0610326/G1268	b	50,0004	0,000390	7,80E-06
Masse conventionnelle	c	50,0004	0,000390	7,80E-06
50,00001	d	50,0003	0,000290	5,80E-06
		écart max.	0,000490
		u(exc)	0,000200
		u(exc)/x	4,00E-06

Composition des incertitudes-types et estimation de l'incertitude de la balance
L'erreur d'indication n'est pas corrigée, elle est estimée à une variable d'espérance nulle avec une incertitude-type u(indic) relative :
max de (u(EIi)/xi) lors de l'étalonnage + max de ((EIi)/2/xi) lors de l'étalonnage
L'incertitude-type relative de pérennité des erreurs d'indication n'a pas été étudiée et est estimée à l'incertitude-type relative d'erreur d'indication de l'étalonnage.
Composante	Incertitude-type
répétabilité	0,000055
résolution à vide : 0,1 mg	0,00004
résolution en charge : 0,1 mg	0,00004		x représente l'indication de la balance en g
Erreur d'indication non corrigée	1,01E-05	*x
pérennité des erreurs d'indication	4,25E-06	*x
influence température	2,89E-06	*x	en g ; sur n °C ; n=	5
influence excentration	4,00E-06	*x
influence variations de masse volumique de l'air	négligé, cf ajustage interne quotidien
Incertitude-type composée	0,000080	+	0,000012	* x	en g
Incertitude élargie (k=2)	0,00016	+	0,000024	*x	en g

Pour la composition globale des incertitudes-types, elle s'établit de la forme a + b *x / a = racinecarré((urépétabilité)² +(urésolution_à_vide)² + (urésolution_en_charge)²) / b*x = racinecarré((uerreur_d_indic)² + (upérennité_erreur_indic)² + (uinfluence_température)² + (uinfluence_excentration)²) * x

Cf : doc. COFRAC 2089, révision 00, octobre 2000