## Feuille1
Contrôle d'une pipette à piston à 2 , 5 et 10 µL			Méthode photométrique
INSTRUCTIONS – (ADAPTE DE ISO 8655-7 :2005(F) et ISO/TR 16153 :2004(F)) / --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / Réactifs (pour contrôle de pipette 2 à 10 µL) / - Solution mère de chromophore Ponceau S à 6,87 g/L. L’absorbance théorique en supposant la loi de Beer-lambert linéaire à l’infini est de 313,5, à 520 nm, pour un trajet optique de 1 cm. Filtré 0,2 µm. / - Diluant : tampon phtalate 0,02 mol/L pH 6,0 contenant 3,74 g/L d’EDTA tétrasodique et 1,12 g/L de CuCl2,2H2O, pH 6,0, filtré sur 0,2 µm et présentant ainsi un pic d’absorbance à 730 nm. / - Tampon phtalate 0.02 mol/L pH 6,0 / Préparation de la solution étalon (pour contrôle de pipette 2 à 10 µL) / Diluer la solution mère de chromophore Ponceau S dans le diluant : 2 mL exactement de solution mère de chromophore Ponceau S (pipette jaugée 2 traits de classe A) qsp 1000 mL avec le diluant en fiole jaugée de classe A. Fermer soigneusement. Soit R le facteur de dilution. (R = 1/500).
Réalisation des mesures / L’idéal est de travailler avec un spectrophotomètre réalisant les mesures en mode multilongueur d’onde. / Préparer une cuve pour photométrie contenant du tampon phtalate. Régler le photomètre à zéro d’absorbance pour les 2 longueurs d’onde 520 et 730 nm. / Réalisation / Vider cette première cuve, la rincer et la charger en solution étalon. (Il ne faut absolument pas toucher aux faces optiques, l’idéal serait de pouvoir manipuler sans déplacer la cuve). / Lire les absorbances à 520 nm et 730 nm : AS1 et AS2 respectivement. / Préparer une nouvelle cuve contenant VD = 2,00 mL de diluant délivrés à l’aide d’une pipette jaugée 2 traits de classe A. Lire les absorbances à 520 nm et 730 nm : AD1 et AD2 respectivement. / Ajouter à cette cuve (contenant les 2,00 mL de diluant) « Vu » de la solution mère de chromophore, homogénéiser et mesurer l’absorbance à 520 nm. Soit AU la valeur obtenue. « Vu » est le volume de la pipette à contrôler.

Calculs d'incertitude-type sur les mesures de volumes			(En orangé les cellules à renseigner)
		Tolérance	u(xi)
Volume diluant (VD) mL	2	0,01	0,006
Volume fiole jaugée mL	1000	0,4	0,23	u(1/R)	u(R)
R	0,002			1,45	0,0000058

	Incertitude	Incertitude-type	Type
PJ classe A 2 mL (mL)	0,01	0,006	B
FJ classe A 1000 mL (mL)	0,4	0,231	B
Fidélité Absorbance A=0		0,0005	A
Fidélité Absorbance A=0,5		0,0005	A
Fidélité Absorbance A=1,0		0,0010	A
Fidélité Absorbance A=1,5		0,0020	A
Température échantillon °C	0,2		B
Reproductibilité de λ (nm)	0,5	0,29	B
Non-linéarité photométrique sur l'étendue 8:1		0,0014	A

	Volume contrôlé (en µL)
Valeurs « attendues » d'absorbance	2	5	10
AS1	0,627
AS2	0,593
AD1	0,000
AD2	0,593
AU	0,313	0,782	1,560

Dans les calculs ci-dessous il n'est pas prévu de termes d'incertitude-type pour :
- Evaporation du diluant et de la solution mère durant un stockage éventuel (voir ISO/TR 16153)
- Sources d'incertitudes négligeables comme le coefficient de température de la verrerie de classe A et la dégradation des solutions pendant un stockage éventuel.

A 2 µL					En µL
			|Dérivée|	u(xi)	Incertitude-type		%
dVu/dAS1, effet imprécision relevé absorbance			0,003185	0,00071	0,0023	0	0,11
dVu/dAS2, effet imprécision relevé absorbance			0,003367	0,00071	0,0024	0	0,12
dVu/dAU, effet imprécision relevé absorbance			0,006380	0,00050	0,0032	0	0,16
dVu/dAD1, effet imprécision relevé absorbance			0,009747	0,00050	0,0049	0	0,24
dVu/dAD2, effet imprécision relevé absorbance			0,003367	0,00050	0,0017	0	0,08
Dérive en λ entre les relevés à 520 nm			0,000006	0,29	0,0018	0	0,09
Dérive en λ entre les relevés à 730 nm			0,0000017	0,29	0,0005	0	0,02
dVu/dR, incertitude sur R			0,9984	0,0000058	0,0058	0	0,29
dVu/dVd, effet imprécion sur Vd			0,0010	0,006	0,0058	0	0,29
dVu/dT, effet imprécision température étalon / inconnus			0,0000010	0,16	0,0002	0	0,01
Mélange incomplet étalon			0,0019968	0,001	0,0020	0	0,10
Mélange incomplet inconnus			0,0019968	0,001	0,0020	0	0,10
Effet incertitude pH			0,0000200	0,10	0,0020	0	0,10
Non linéarité système			0,0019968	0,0014	0,0028	0	0,14
					u(y)	0,012
					u(y)/y	0,0059
A 5 µL					En µL
			|Dérivée|	u(xi)	Incertitude-type		%
dVu/dAS1, effet imprécision relevé absorbance			0,007957	0,00071	0,0056	0	0,28
dVu/dAS2, effet imprécision relevé absorbance			0,008413	0,00071	0,0059	0	0,30
dVu/dAU, effet imprécision relevé absorbance			0,006380	0,00050	0,0032	0	0,16
dVu/dAD1, effet imprécision relevé absorbance			0,014792	0,00050	0,0074	0	0,37
dVu/dAD2, effet imprécision relevé absorbance			0,008413	0,00050	0,0042	0	0,21
Dérive en λ entre les relevés à 520 nm			0,000006	0,29	0,0018	0	0,09
Dérive en λ entre les relevés à 730 nm			0,0000042	0,29	0,0012	0	0,06
dVu/dR, incertitude sur R			2,4944	0,0000058	0,0144	0	0,72
dVu/dVd, effet imprécion sur Vd			0,0025	0,006	0,0144	0	0,72
dVu/dT, effet imprécision température étalon / inconnus			0,0000025	0,16	0,0004	0	0,02
Mélange incomplet étalon			0,0049888	0,001	0,0050	0	0,25
Mélange incomplet inconnus			0,0049888	0,001	0,0050	0	0,25
Effet incertitude pH			0,0000499	0,10	0,0050	0	0,25
Non linéarité système			0,0049888	0,0014	0,0070	0	0,35
					u(y)	0,026
					u(y)/y	0,0053

A 10 µL					En µL
			|Dérivée|	u(xi)	Incertitude-type		%
dVu/dAS1, effet imprécision relevé absorbance			0,015873	0,00071	0,0112	0	0,56
dVu/dAS2, effet imprécision relevé absorbance			0,016783	0,00071	0,0119	0	0,59
dVu/dAU, effet imprécision relevé absorbance			0,006380	0,00050	0,0032	0	0,16
dVu/dAD1, effet imprécision relevé absorbance			0,023162	0,00050	0,0116	0	0,58
dVu/dAD2, effet imprécision relevé absorbance			0,016783	0,00050	0,0084	0	0,42
Dérive en λ entre les relevés à 520 nm			0,000006	0,29	0,0018	0	0,09
Dérive en λ entre les relevés à 730 nm			0,0000084	0,29	0,0024	0	0,12
dVu/dR, incertitude sur R			4,9761	0,0000058	0,0288	0	1,44
dVu/dVd, effet imprécion sur Vd			0,0050	0,006	0,0287	0	1,44
dVu/dT, effet imprécision température étalon / inconnus			0,0000050	0,16	0,0008	0	0,04
Mélange incomplet étalon			0,0099522	0,001	0,0100	0	0,50
Mélange incomplet inconnus			0,0099522	0,001	0,0100	0	0,50
Effet incertitude pH			0,0000995	0,10	0,0100	0	0,50
Non linéarité système			0,0099522	0,0014	0,0139	0	0,70
					u(y)	0,051
					u(y)/y	0,0051