Utilisation de la méthode gravimétrique pour le contrôle de pipettes mécaniques à piston à déplacement d’air.
# Données générales
En règle générale, les fabricants certifient les pipettes commercialisées après vérification des performances à une température de 21,5°C 1,5 °C (pas toujours), une pression de 1013 hPa  25 hPa et une humidité relative de 50 à 75%.
L’équipement nécessaire pour le contrôle des pipettes est le suivant :
- thermomètre étalonné à échelle de lecture à 0,1°C ;
- hygromètre étalonné ;
- baromètre étalonné ;
- eau désionisée (grade 3, ISO 3696), exempte d’air dissous (à renouveler 2 fois par jour) ;
- balances de laboratoire étalonnées avec au moins les caractéristiques qui suivent ;
- verrerie pour réaliser les pesées ;
gamme de volumes testée	sensibilité de la balance	écart-type sur mesures de la balance	classe IOLM de la balance	récipient de pesée
0,1 à 20 µL	0,001 mg	0,002 mg	E2	à couvercle
21 à 200 µL	0,01 mg	0,02 mg	E2	à couvercle
201 à 10 000 µL	0,1 mg	0,2 mg	E2	on peut négliger l’évaporation

Voici le tableau de valeurs de Z en µL/mg pour l’eau en fonction de la température et de la pression (Z tient compte de la masse volumique des masses étalons standards (8000 kg/m3), de la masse volumique de l’air (1,2 kg/m3) et évidemment de celle de l’eau) :
température	Pression atmosphérique en hPa
en °C	853	907	960	1013	1067
15	1,0018	1,0019	1,0019	1,0020	1,0020
15,5	1,0019	1,0019	1,0020	1,0020	1,0021
16	1,0020	1,0020	1,0021	1,0021	1,0022
16,5	1,0020	1,0021	1,0022	1,0022	1,0023
17	1,0021	1,0022	1,0022	1,0023	1,0023
17,5	1,0022	1,0023	1,0023	1,0024	1,0024
18	1,0023	1,0024	1,0024	1,0025	1,0025
18,5	1,0024	1,0025	1,0025	1,0026	1,0026
19	1,0025	1,0025	1,0026	1,0027	1,0027
19,5	1,0026	1,0026	1,0027	10028	10028
20	1,0027	1,0027	10028	1,0029	1,0029
20,5	10028	10028	1,0029	1,0030	1,0030
21	1,0029	1,0030	1,0030	1,0031	1,0031
21,5	1,0030	1,0031	1,0031	1,0032	1,0032
22	1,0031	1,0032	1,0032	1,0033	1,0033
22,5	1,0032	1,0033	1,0033	1,0034	1,0035
23	1,0033	1,0034	1,0035	1,0035	1,0036
23,5	1,0035	1,0035	1,0036	1,0036	1,0037
24	1,0036	1,0036	1,0037	1,0038	1,0038
24,5	1,0037	1,0038	1,0038	1,0039	1,0039
25	1,0038	1,0039	1,0039	1,0040	1,0041
25,5	1,0040	1,0040	1,0041	1,0041	1,0042
26	1,0041	1,0042	1,0042	1,0043	1,0043
26,5	1,0042	1,0043	1,0043	1,0044	1,0045
27	1,0044	1,0044	1,0045	1,0045	1,0046
27,5	1,0045	1,0046	1,0046	1,0047	1,0047
28	1,0046	1,0047	1,0048	1,0048	1,0049
28,5	1,0048	1,0048	1,0049	1,0050	1,0050
29	1,0049	1,0050	1,0050	1,0051	1,0052
29,5	1,0051	1,0051	1,0052	1,0052	1,0053
30	1,0052	1,0053	1,0053	1,0054	1,0055

Pour des mesures supérieures à 200 µL (ou 100 µL), le facteur d’évaporation peut être négligé lors des contrôles. Sinon il faut l’estimer selon la procédure normalisée (ISO 8655).
Evaluation de la justesse	Evaluation de la répétabilité
(cas ou l'incertitude de pesée liée à la balance est négligeable)
n nombre de mesures ; / Vi le volume mesuré à la mesure i ; / le volume moyen ; / V0 le volume nominal (désiré) ; / E l’erreur systématique de la pipette ; / E% erreur systématique en % du volume nominal.	n nombre de mesures ; / Vi le volume mesuré à la mesure i (10 au minimum) ; / le volume moyen ; / S l’écart type estimé sur l’échantillonnage ; / CV le coefficient de variation (S relatif à en %.)

E%=(E/V0) x 100

La fréquence et la qualité des contrôles devrait être :
	type de test	méthode
pipette neuve ou après démontage, réparation	validation de justesse et répétabilité	30 mesures au volume le plus faible, au volume moyen et au volume le plus élevé
quotidien	tests visuels simples , test pas de fuite	inspection de fuite
hebdomadaire	justesse	4 mesures au volume le plus faible et au volume le plus élevé
tous les 6 mois	contrôle de répétabilité et justesse	10 mesures au volume le plus faible et au volume le plus élevé

# Mode opératoire simple pour un contrôle gravimétrique, gamme de mesures supérieures à 100 µL, évaporation négligée
S’adresse donc aux pipettes délivrant de 100 à 1000 µL ou de 1000 à 5000 µL ou de 5 000 à 10 000 µL.
- (i) Connaître les spécifications en justesse et fidélité exigibles.
- (ii) Noter la température, la pression et l’hygrométrie. Utiliser de l’eau désionisée exempte d’air dissous et équilibrée à la température du laboratoire pour les prélèvements.

  pipette
- (iii) Afficher le volume désiré et travailler en mode direct.

- (iv) Pré-rincer le cône deux fois.

  Lame de microscope
- (v) Aspirer le prélèvement d’eau en mode direct,

tarer la balance,

Becher
distribuer le volume d’eau selon le schéma :

attendre la stabilisation de la balance, noter la valeur de la masse, aspirer un nouveau prélèvement en mode direct, ... le cycle des mesures est renouvelé n fois.

Réaliser les calculs nécessaires, comparer à la spécification, remplir le cahier de suivi des pipettes...

Rappel : l’immersion des pipettes pour les prélèvements est normalisée à 2 à 4 mm pour 101 à 1000 µL et à 3 à 6 mm pour 1001 µL à 10 mL (important contre les coulures externes et les effets de tourbillon).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliographie : norme ISO 8655 et Document Gilson LT802292/E 2006 (disponible en ligne)
Travail à réaliser
### 1 Contrôle d’une pipette mécanique 100-1000 µL
Contrôle de la pipette mécanique P100-1000 de base disponible pour chaque étudiant.

#### Etape 0
Réaliser un contrôle visuel de base (étanchéité en particulier).
#### Etape 1
Réaliser 10 pesées selon le mode opératoire présenté ci-dessus au volume de réglage 100 µL. Consigner les valeurs expérimentales dans le compte rendu.
Calculer le volume moyen délivré et l’écart type expérimental sur ce volume et consigner dans le compte rendu.
Conclure quant à la conformité sachant que l’écart maximal toléré localement (EMT) est : « sur 10 pesées, aucune pesée à plus de 3 µL d’écart de la cible pour le réglage à 100 µL ».
Si la pipette est conforme, passer à l’étape 2, sinon prévenir l’enseignant responsable et maintenir et/ou régler la pipette afin de la rendre conforme à 100 µL.

Etape 2 (si l’étape 1 a été franchie avec succès)
Réaliser 10 pesées selon le mode opératoire présenté ci-dessus au volume de réglage 1000 µL. Consigner les valeurs expérimentales dans le compte rendu.
Calculer le volume moyen délivré et l’écart type sur ce volume et consigner dans le compte rendu.
Conclure quant à la conformité sachant que l’écart maximal toléré localement (EMT) est: « sur 10 pesées, aucune pesée à plus de 10 µL d’écart de la cible pour le réglage à 1000 µL ».
Si la pipette est conforme réaliser l’enregistrement du contrôle dans le cahier de contrôle des pipettes du laboratoire, sinon alerter l’enseignant (« une pipette P100-1000 conforme à 100 devrait être conforme à 1000 ») qui avisera.

2 Contrôle d’une fiole jaugée de 100 mL
Le tableau des valeurs de Z en µL/mg pour l’eau en fonction de la température et de la pression permet aussi de contrôler la verrerie jaugée.

Les tolérances pour les fioles jaugées de 100 mL sont de ± 0,10 mL pour les fioles de classe A et ± 0,20 mL pour les fioles de classe B. Les volumes sont donnés pour la température 20°C.

- Utiliser une balance de sensibilité meilleure que le mg et supportant plus de 200g de charge. Tout le matériel et les réactifs sont équilibrés en température.
- Noter la température T en °C (à 0,2°C près).
- Tarer la fiole propre et sèche.
- Remplir la fiole avec de l’eau à l'aide d'une pipette jusqu'à dépasser de 5 mm la marque d'ajustage et en laissant le col parfaitement sec. Soutirer l'excès d'eau avec une pipette pour ajuster.
- Peser immédiatement.
- Noter la masse m.
V20°C = Z*m*(1-γ(T-20))
Où γ est le coefficient de dilation du matériau. Par exemple 9,9 10-6 pour le verre Duran.
Utiliser les tables à 6 chiffres significatifs disponibles sur http://www.brand.de/fileadmin/user/pdf/SOPs/sop_bbf.pdf

Conclure grâce aux spécifications données ci-dessus.

bibliographie : norme ISO 4787 et http://www.brand.de/fileadmin/user/pdf/SOPs/sop_bbf.pdf, recommandations OIML R4 1970 et 1977.