Introduction pratique à la CPG
Séparation d’alcools, analyse de boissons alcoolisées et/ou de moûts de fermentations alcooliques.

# 1. Conditions communes à toutes les chromatographies
- Matériel Thermo Focus GC
- Injecteur : 240°C, mode division (split) 1/50, volume injecté vers 1 à 3 µL
- Colonne : TR-Wax 30 m x 0,32 mm ID (internal diameter) ; 0,25 µm de phase greffée polyéthylèneglycol (capillaire à phase greffée polaire supportant les injections d’eau)
- Gaz vecteur : diazote à 1mL/min
- Détecteur : FID, 240 °C réglé en sensibilité (échelle 0 à -3, réglage à -2)
- Traitement des données : acquisition informatique, logiciel « azur » ou « chroméléon »
# 2. Séparation de différents alcools
# 2.1 Préparation des échantillons
Préparer (en fioles jaugées de 50 mL puis flaconnage étanche) les solutions suivantes :
(Dans le tableau ci-dessous, les concentrations sont en % v/v à la température ambiante 20°C)
M : méthanol à 2 % (1000 µL qsp 50 mL en fiole jaugée)	E : éthanol à 2 %
P : propan-1-ol à 2 %	B : butan-1-ol à 2 %
I : 3-Méthylbutan-1-ol (alcool isoamylique) à 2 %	Q : propan-2-ol à 2 %
PI : butan-1-ol à 2 % + 3-Méthylbutan-1-ol (alcool isoamylique) à 3 %	MEPBIQ : méthanol à 2 % + éthanol à 4 % + propan-1-ol à 1 % + propan-2-ol à 2 % + butan-1-ol à 4 % + 3-Méthylbutan-1-ol (alcool isoamylique) à 1 %

# Note. Chaque binôme étudiant retient la solution qui lui a été attribuée et réalisera avec un « run » chromatographique (voir §3).
# 2.2 Séparations isothermes à 90°C
Régler la température du four en mode isotherme à 90°C. Régler la durée des analyses sur 25 minutes. Analyser les 8 échantillons préparés comme indiqué ci-dessus.

Compte-rendu individuel :
chromatogramme annoté.

Compte-rendu global à l'analyse de l'ensemble des manipulations réalisées par le groupe :
justifier l'ordre d'élution de tous les alcools proposés. Commenter en particulier l'élution comparée éthanol / propan-2-ol.

Données : températures d’ébullition à pression atmosphérique : méthanol 65°C	éthanol 79°C
propan-1-ol 97°C	propan-2-ol 82,4°C butan-1-ol 117°C	3-Méthylbutan-1-ol 130°C
# 2.3. Analyse du mélange MEPBI en mode gradient de température
Proposer un mode opératoire pour améliorer (mieux séparer éthanol et propan-2-ol) et optimiser (gain de temps) l’analyse du mélange MEPBIQ grâce, par exemple, à une étape en gradient de température. Tester le mode opératoire.

Compte-rendu : chromatogramme annoté.
# 3. Dosage de l’éthanol d’une boisson alcoolisée
Travail de groupe de TP. Chaque binôme se voit attribuer une échantillon à préparer et une chromatographie à réaliser.

Préparer (en fioles jaugées de 50 mL puis flaconnage étanche) les solutions suivantes :
(Dans le tableau ci-dessous, les concentrations sont en % v/v à la température ambiante 20°C)
E4B : éthanol à 4 % + B : butan-1-ol à 2 %	E1B : éthanol à 1 % + butan-1-ol à 2 %
E3B : éthanol à 3 % + B : butan-1-ol à 2 %	E1/2B : éthanol à 0,5% + butan-1-ol à 2 %
E2B : éthanol à 2% + butan-1-ol à 2 %

Analyser selon les condition du paragraphe 2.2.
Tracer la fonction (surface du pic éthanol / surface du pic butanol) = f(rapport des concentrations de l’éthanol au butanol). Conclure.

Utiliser désormais le programme de chromatographie suivant : 90°C pendant 10 minutes puis rampe à 5°C/min jusqu’à 200°C puis isotherme à 200°C pendant 4 minutes. Dans un premier temps, injecter vers 1 µL de boisson alcoolisée rhum ou whisky et enregistrer le chromatogramme. Puis, dans une fiole jaugée de 50 mL, introduire exactement 2 mL de boisson et 0,5 mL de butan-1-ol qsp 50 mL avec H2O. Injecter vers 1 µL et enregistrer le chromatogramme.

Compte-rendu :
- chromatogrammes annotés ;
- étalonnage ;
- calcul de la concentration en éthanol de l'échantillon analysé (en % V/V). Le choix de l’étalon interne est-il critiquable ?
# 6. Bibliographie
Documentation technique Thermo : technical note 20078 accessible à http://www.thermo.com/com/cda/product/detail/1,1055,10119651,00.html
Données fournies par Didier caquet