Mesure du pH à l'aide d'un ensemble potentiométrique à électrode de verre :
étalonnage, qualité métrologique de l'étalonnage

Lire attentivement la notice d’utilisation des mètres fournis (pH mètres potentiométriques à électrode de verre avec capteur de température et choix des étalons de pH pour l’étalonnage). Étalonner le pH mètre avec les 2 étalons classiques suivants équilibrés à la température du laboratoire :
- Etalon dit pH 7,00 « tampon phosphate pH 7,00 à 25°C »	15°C - pH = 7,04 18°C - pH = 7,03 20°C - pH = 7,02 22°C - pH = 7,01	25°C - pH = 7,00 30°C - pH = 6,99 35°C - pH = 6,98
- Etalon dit pH 4,01 « hydrogénophtalate de potassium pH 4,01 à 25°C»	15°C - pH = 4,00 20°C - pH = 4,00	25°C - pH = 4,01 30°C - pH = 4,01 35°C - pH = 4,02

Consigner la température dans le compte-rendu, donner la valeur officielle du pH de ces 2 étalons en utilisant les données ci-dessus ou une table pH=f(température) pour étalons de pH (via http://www.perrin33.com/biochanalys/ph/ph_4.php par exemple).

Mesurer alors les 7 solutions de contrôle suivantes (équilibrées à la température du laboratoire) et relever la valeur de pH indiquée par le pH-mètre :
solution 1 : contrôle dit « HCl 0,100 mol/L pH = 1,10 à 25°C »	0°C - pH = 1,10 20°C - pH = 1,10	25°C - pH = 1,10 50°C - pH = 1,10
solution 2 : étalon dit « hydrogénotartrate de potassium saturé pH=3,56 à 25°C »	20°C - pH = 3,57 25°C - pH = 3,56	30°C - pH = 3,55 / 35°C - pH = 3,55
solution 3 : étalon dit « acide acétique/acétate de sodium pH = 4,65 à 25°C »	10°C - pH = 4,65 20°C - pH = 4,65 25°C - pH = 4,65	30°C - pH = 4,65 40°C - pH = 4,66
solution 4 : étalon dit « phosphate pH=6,86 à 25°C »	15°C - pH = 6,90 20°C - pH = 6,88	25°C - pH = 6,86 30°C - pH = 6,85 35°C - pH = 6,84
solution 5 : étalon dit « phosphate pH=7,41 à 25°C »	15°C - pH = 7,45 20°C - pH = 7,43	25°C - pH = 7,41 30°C - pH = 7,40 35°C - pH = 7,39
solution 6 : étalon dit « tétraborate de sodium pH 9,21 à 25°C »	15°C - pH = 9,28 20°C - pH = 9,22	25°C - pH = 9,18 30°C - pH = 9,14 35°C - pH = 9,10
solution 7 : étalon dit « hydrogénocarbonate/carbonate sodique pH=10,01 à 25°C »	10°C - pH = 10,18 15°C - pH = 10,12 20°C - pH = 10,06	25°C - pH = 10,01 30°C - pH = 9,97 35°C - pH = 9,93

Relever grâce aux données ci-dessus ou une table pH=f(température) pour étalons de pH, la valeur officielle du pH des solutions 1 à 7 à la température du laboratoire.
Tracer la droite de régression pH indiqué par le pHmètre = f(pH officiel relevé d’après les tables) en utilisant les résultats sur les solutions 1 à 7 et en forçant le passage par O(0,0). (Cette droite peut être appelée droite de concordance).
Analyser les résultats (en particulier les écarts, par exemple avec une règle d'écart maximum toléré, EMT, de ± 0,1). Conclure.
Bibliographie :
- http://www.perrin33.com/biochanalys/ph/ph_4.php / - documents IUPAC : http://www.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7411x2169.pdf / - Quantitative chemical analysis, Daniel C. Harris, 3° édition,1991, Freeman and company. / - Normes AFNOR NF T 01-013 1974 et NF T 01-102 1973.	- Les techniques de l'ingénieur, Gérard DURAND, ,potentiométrie mesure du pH ou d'une concentration ; P2116 ; 10/09/ 2010 / - Informations techniques aimablement fournies par la société RADIOMETER ANALYTICAL S.A. / - Fundamentals of analytical chemistry, 7th edition, Skoog, West, Holler ; éditions De Boeck et Larcier, 1997, pour l'édition française / - http://www.chem.fsu.edu/chemlab/Mastering/PhosphateBuffers.htm