Instructions pour le pipetage avec une pipette à piston à déplacement d'air
Tenir la pipette verticalement. Pousser et relâcher le poussoir avec douceur. Ne jamais relâcher le poussoir brusquement. La température de la pipette et du cône doit être équilibrée avec celle du liquide. S'assurer qu'un cône propre a été fermement ajusté sur l'embase porte-cône (geste de rotation).
Pour les volumes supérieurs à 1 ml : après avoir relâché très lentement le poussoir, maintenir le cône quelques secondes dans le liquide pour permettre une aspiration complète du volume.

METHODE DIRECTE
1. Appuyer sur le bouton poussoir jusqu'au 1er cran.
2 Plonger de quelques* mm le cône dans le liquide puis relâcher lentement le bouton poussoir. Retirer le cône du liquide. Vérifier que l'extérieur du cône n'est pas mouillé (agir éventuellement par glissement contre la paroi du récipient ou essuyage**).
3. Distribuer le liquide ainsi prélevé pipette verticale, extrémité du cône contre la paroi du récipient sous un angle de 15 à 45°, en appuyant doucement sur le bouton-poussoir jusqu'au premier cran. Marquer un temps d'arrêt d'1 seconde et appuyer jusqu'au 2ème cran. Cette action videra complètement le cône. Retirer le cône avec un glissement de son extrémité contre la paroi du récipient.
4. Relâcher le bouton jusqu'à sa position de repos.

N.B. : Pré rincer le cône avec la solution à pipeter avant de procéder au pipetage définitif (en remplissant et vidant 2 à 3 fois le cône).

METHODE INVERSEE
La méthode inversée est appropriée pour la distribution de liquides ayant tendance à mousser facilement. Elle est aussi recommandée pour les faibles volumes.
1. Appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'au 2ème cran.
2. Plonger de quelques mm* le cône dans le liquide et relâcher lentement le bouton-poussoir. Le cône se remplira. Retirer le cône du liquide. Vérifier que l'extérieur du cône n'est pas mouillé (agir éventuellement par glissement contre la paroi du récipient ou essuyage**).
3. Distribuer le liquide ainsi prélevé pipette verticale, extrémité du cône contre la paroi du récipient sous un angle de 10 à 40°, en appuyant jusqu'au 1er cran. Maintenir le poussoir dans cette position (une partie du liquide doit rester dans le cône et ne sera pas délivrée). Retirer le cône avec un glissement de son extrémité contre la paroi du récipient.
4. Le liquide restant est soit éliminé en éjectant le cône, soit récupéré dans le réservoir en appuyant jusqu'au 2ème cran.

N.B. : Pré rincer le cône avec la solution à pipeter avant de procéder au pipetage définitif (en remplissant et vidant 2 à 3 fois le cône).

PIPETAGE EN MODE « IN »
Ne pas pré rincer le cône. Utiliser la méthode directe, étapes 1 et 2 pour prélever l'échantillon. Essuyer éventuellement soigneusement l'extérieur du cône avec une serviette-papier (attention à ne pas soutirer du contenu par capillarité !).
1. Immerger le cône dans le réactif dans lequel l'échantillon doit être transféré et appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'au 1er cran, en s'assurant que la pointe soit bien dans le liquide.
2. Relâcher lentement le poussoir jusqu'à la position de repos. le cône se remplit alors de réactif ; ne pas sortir le cône de la solution.
3. Appuyer sur le poussoir jusqu au 1er cran puis relâcher lentement Répéter cette
opération.
4. Enfin appuyer sur le poussoir jusqu au 2ème cran pour vider complètement le cône.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Profondeurs d'immersion : 1 mm pour les volumes jusqu'à 10 µL, 2 à 3 mm pour cônes pour volumes de 10 à 1000 µL, 3 à 6 mm au delà.
** : en cas d'essuyage, attention à la sécurité et à ne pas « pomper » une fraction du contenu du cône!
Bibliographie : manuels d'utilisation chez www.thermo.com/finnpipette ; www.biohit.com ; www.gilson.com